МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА

Кафедра: «Станки и инструменты»

Тарировка термопар

Отчет по лабораторной работе дисциплины:

«Измерительные преобразователи мехатронных систем»

Выполнил: ст.гр. РГМб-21-1
Медведев И.Д.

Проверил: старший преподаватель, 
Золотухин И.С.

Тюмень 2023

Содержание

- Искусственная термопара

  - Экспериментальная установка	3

  - Результаты эксперимента	4

  - Обработка результатов эксперимента	5

- Естественная термопара

  - Экспериментальная установка	6

  - Результаты эксперимента	7

  - Обработка результатов	8

  - Экспериментальная установка.

Цель работы: провести тарировку искусственной и естественной термопары и расчет неизвестных температур.

Рисунок 1 Схема экспериментальной установки

Рисунок 2 Фотография экспериментальной установки

Где:

1-Компьютер (ЭВМ);

2-Паяльная станция (ОИ);

3-АЦП;

4-Усилитель (У);

5-Термопара (Т).

  - Результаты эксперимента.

Рисунок 3 Обработанный график изменения напряжения искусственной термопары

Результаты эксперимента

| № | Температура, °C | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 19,8 | -0,02363 |
| 2 | 214 | 0,667 |
| 3 | 251 | 0,82 |

Не усиленные значения эксперимента

| № | Температура, °C | Напряжение, мВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 19,8 | -0,2363 |
| 2 | 214 | 6,67 |
| 3 | 251 | 8,2 |

  - Обработка результатов эксперимента.

1.3.1 Расчет коэффициентов тарировочной функции:

Поправка на погрешность усилителя и разницу температур:

U2 = U2+U20°C+ ∆Uу

U3 = U3+U20°C+ ∆Uу

6,67+0,798+0,2363=7,7 мВ

8,2+0,798+0,2363=9,23 мВ

T1=A∙U1+BT2=A∙U2+B

19,8=A∙(-0.2363)+B214=A∙7,7+B

A=24,46

B=25,58

1.3.2 Определение неизвестной температуры по тарировочной функции:

T3=A∙U3+B=24,46∙9,23+25,58=251,34℃

1.3.3 Определение неизвестной температуры по тарировочной зависимости:

Рисунок 4 Таблица НСХ для термопар типа ТХА (хромель-алюмель) (тип К)

По таблице напряжение U3 соответствует температуре 227°C, следовательно разница табличной и экспериментальной температуры составляет 10,5%

  - Экспериментальная установка

Рисунок 5 Схема экспериментальной установки

Рисунок 6 Фотография экспериментальной установки

Где:

1-Компьютер (ЭВМ);

2-Естесвенная термопара (Т);

3-АЦП;

4-Усилитель (У).

  - Результаты эксперимента

Резание происходило при постоянной подаче(F) = 12 мм/об, скорость(V) резания составляла 30 м/мин

Рисунок 7 Фотография экрана с частью кода

  - Обработка результатов эксперимента

Рисунок 8 Тарировочная зависимость с аппроксимирующим линейным уравнением

Рисунок 9 График изменения напряжения естественной термопары

Рисунок 10 График зависимости Т от скорости резания при подаче = 0,12 мм/об,

По результатам аппроксимации было получено линейное уравнение

y = 0,0295x + 0,0041

Значение напряжения при резании – 1.4919 В,

Не усиленное значение – 14,919 мВ

Определение неизвестной температуры резания:

14,919=0,0295x+0,0041= 505,6 °C

Вывод:

1) Неизвестная температура по результатам тарировки искусственной термопары - 251 °C;

Неизвестная температура по стандартной тарировочной таблице для термопары типа К 227 °C;

Расхождение результатов составляет 10,5%.

Возможные причины расхождений:

1) На жале паяльника образуются окислы, изменяющие теплопроводность;

2) Погрешность самого паяльника;

3) Человеческий фактор, при проведении эксперимента;

4) Побочные шумы при работе АЦП.

2)Температура, измеренная методом естественной термопары, в процессе резания с режимами резания: подаче(F) = 0.12 мм/об и скоростью резания(V) = 30 м/мин составила 505,6 °C